## Slide 1: GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL Metrologia
Aula 5

## Slide 2: Seleção do Instrumento de Medição

## Slide 3: PAQUÍMETRO
Existe uma ampla gama de instrumentos de medição e de acordo com o seu princípio de trabalho podem ser classificados em:
  Paquímetros
  Traçadores de altura
  Micrômetros
  Relógios comparadores
  Relógios apalpadores
  Rugosímetros
  Goniômetros

## Slide 4
O paquímetro e o traçador de altura utilizam-se do nônio para ampliar a leitura, o micrômetro utiliza-se do passo de uma rosca e um tambor graduado e os relógios utilizam-se de um mecanismo de engrenagens e alavancas
PAQUÍMETRO

## Slide 5
PAQUÍMETROS
Esse sistema de medição é constituído basicamente de dois corpos móveis que permitem geralmente quatro maneiras de acesso à peça para efetuar a medição e, por isso, são chamados de paquímetros quadrimensionais. Podem fornecer resultados de medição com leituras de 0,1 mm, 0,05 mm ou 0,02 mm no sistema métrico e de 0,001” ou 1/128” no sistema polegada.
PAQUÍMETRO

## Slide 6
PAQUÍMETRO

## Slide 7: PAQUÍMETRO
Sistema de graduação para a leitura
Os paquímetros são fabricados geralmente com dois tipos de leitura: métrico e polegada; porém, alguns são fabricados em um sistema somente. A graduação que define o tipo de leitura é feita nas duas partes móveis do instrumento e cada uma tem as particularidades que se indicam a seguir:
  A) Régua principal – aqui geralmente os paquímetros tem dupla gravação de traço: sistema métrico e polegadas. No sistema métrico são gravados traços de 1 mm, e no sistema polegada este podem corresponder a 1 polegada dividida em 16 partes ou 40 partes.

## Slide 8
  B) Cursor – Nesta parte são gravados dois conjuntos de traços chamados “NÔNIO”, um para trabalhar com a escala do sistema métrico e outro para a escala do sistema polegada. Para o sistema métrico geralmente são gravados 20 ou 50 traços e para o sistema polegada geralmente 8 ou 25 traços, que tem valor progressivo da mesma forma que a escala principal.
PAQUÍMETRO

## Slide 9: PAQUÍMETRO
Conceito de resolução ou leitura
A resolução ou leitura de um paquímetro está definida pelo resultado obtido ao dividir o valor do menor traço gravado na escala principal pelo número de traços do nônio. Assim temos:
  a) Se o valor do menor traço da escala é 1 mm e o Nônio está composto por 20 traços, a leitura desse paquímetro será: 1 /20 = 0,05 mm. Este valor corresponde ao primeiro traço do Nônio depois do “zero”, assim o segundo traço vale 0,10 mm, o terceiro vale 0,15 e assim por diante até o último que vale 1mm.

## Slide 10: PAQUÍMETRO
  b) Da mesma forma, se o nônio estiver composto por 50 traços, a leitura deste paquímetro será: 1/50 = 0,02 mm. Assim, este será o valor do primeiro traço do Nônio depois do “zero”, o segundo vale 0,04 mm, o terceiro vale 0,06 mm e assim por diante até o último que vale 1 mm.
  c) Se o valor do menor traço da escala for 1/16” e o Nônio tiver 8 traços, a leitura será: 1/16” ÷ 8 = 1/128”, e da mesma forma do exemplo anterior, esse valor corresponde ao primeiro traço do Nônio depois do “zero”, assim, o segundo vale 1/64, o terceiro vale 3/128” e assim por diante até o último que vale 1/16” (8/128”).

## Slide 11: PAQUÍMETRO
  d) E, por último, se o valor do menor traço da escala for 0,025” (polegada dividida por 40 partes) e o Nônio tiver 25 partes, a leitura será: 0,025”/25 = 0,001”. Por analogia com os exemplos anteriores, este valor corresponde ao primeiro traço do Nônio depois do “zero”, o segundo vale 0,002”, o terceiro vale 0,003” e assim por diante até o último que vale 0,025”.
  e) Qualquer outro tipo de graduação pode ser interpretado de maneira similar.

## Slide 12: PAQUÍMETRO
Resultado de uma medida
Tomando todos os cuidados de medição e conservação do instrumento temos a medida:
  a) Tomando como referência o primeiro traço do Nônio (traço zero) conte todos os traços da escala principal que ficam à direita.
  b) Verifique qual dos traços do Nônio coincide com outro da escala principal. Sempre haverá um que fica melhor alinhado que os restantes.
  c) Some os valores obtidos na escala principal e o Nônio. Este é o resultado da medida.

## Slide 13: PAQUÍMETRO

## Slide 14: PAQUÍMETRO
Recomendações para uso do paquímetro
1 – Selecione o paquímetro mais adequado para atender plenamente a necessidade de medição;
  Tipo normal ou especial
  Leitura de acordo com o campo de tolerância especificado na peça.
2 – Limpe cuidadosamente as partes móveis, eliminando poeira e sujeiras com um pano macio.
3 – Verifique se o movimento do cursor é suave e sem folgas em toda a capacidade útil. Caso exista um jogo anormal, proceda a seu ajuste girando os parafusos até encostar no fundo e a seguir retorne 1/8 de volta.

## Slide 15: PAQUÍMETRO

## Slide 16: PAQUÍMETRO
4 – Posicione corretamente os bicos principais na medição externa aproximando o máximo possível a peça da escala graduada. Isso evitará erros por folga do cursor e o desgaste prematuro das pontas onde a área de contato é menor. Verifique também o perfeito apoio das faces de medição como mostra a figura.

## Slide 17: PAQUÍMETRO

## Slide 18: PAQUÍMETRO
5 – Posicione corretamente as orelhas para a medição interna. Procure introduzir o máximo possível as orelhas no furo ou ranhura, mantendo o paquímetro sempre paralelo à peça que está sendo medida. Verifique que as superfícies de medição das orelhas coincidam com a linha de centro do furo.
  Ao medir um diâmetro, tome a máxima leitura.
  Ao medir ranhuras tome a mínima leitura.

## Slide 19: PAQUÍMETRO

## Slide 20: PAQUÍMETRO
6 – Posicione corretamente a vareta de profundidade.

## Slide 21: PAQUÍMETRO
7 – Posicione corretamente as faces para medição de ressaltos.

## Slide 22: PAQUÍMETRO
8 – Evite o erro de paralaxe ao fazer a leitura.

## Slide 23: PAQUÍMETRO
Cuidados especiais com o paquímetro
1 – evitar aplicar o paquímetro em esforços excessivos. Tome providências para que o instrumento não sofra quedas ou seja usado como martelo.

## Slide 24: PAQUÍMETRO
2 – Evite danos nas pontas de medição. Nunca utilize as orelhas de medição como compasso de traçagem.

## Slide 25: PAQUÍMETRO
3 – proteja o paquímetro ao guardar por longo período. Usando um pano macio embebido em óleo fino antiferrugem.

## Slide 26
PAQUÍMETRO

## Slide 27
PAQUÍMETRO

## Slide 28: RESUMO
VÍDEO

## Slide 29: TRAÇADOR DE ALTURA
Traçador de altura
Esse instrumento baseia-se no mesmo princípio de funcionamento do paquímetro, apresentando a escala fixa com cursor na vertical. É empregado na traçagem de peças, para facilitar o processo de fabricação e, com auxílio de acessórios, no controle dimensional.

## Slide 30: TRAÇADOR DE ALTURA

## Slide 31: MICRÔMETRO
MICRÔMETRO
Devido a sua forma construtiva, este instrumento permite leituras da ordem de 0,01 mm nos modelos comuns e de 0,001 mm nos que incorporam um nônio.
Os modelos para a medição de furos permitem leituras diretas de até 0,005mm. Uma características importantes dos micrômetros é a incorporação de um dispositivo que assegura uma pressão de medição constante, chamado catraca ou ficção, dependendo do seu mecanismo.

## Slide 32
MICRÔMETRO

## Slide 33
Princípio de funcionamento e leitura
O princípio de funcionamento do micrômetro baseia-se no deslocamento axial de um parafuso micrométrico de passo de alta precisão dentro de uma porca ajustável.
Girando-se o parafuso micrométrico, este avança proporcionalmente ao passo que normalmente é de 0,5 mm (ou 0,025”), a circunferência da rosca (que corresponde ao tambor, pois este é fixado firmemente ao parafuso por encaixe cônico), é dividida em 50 partes iguais (ou 25 partes nos instrumentos em polegada) possibilitando leituras de 0,01 mm ou 0,001”.
MICRÔMETRO

## Slide 34
Assim uma volta completa do tambor corresponde ao passo da rosca, desta forma conclui-se:
Leitura do tambor = passo da rosca/nº de divisões do tambor.
Se o micrômetro apresentar ainda um nônio com 10 divisões na bainha será possível a leitura de 0,001 mm (0,0001”).
MICRÔMETRO

## Slide 35
MICRÔMETRO

## Slide 36
MICRÔMETRO

## Slide 37
MICRÔMETRO

## Slide 38
Recomendações especiais para uso do Micrômetro.
1 – Selecione o micrômetro mais adequado
2 – Limpe as partes móveis
3 – Deixe estabilizar a temperatura da peça e do micrômetro.
4 – Antes do uso limpe as faces de medição. Use somente uma folha de papel macio (do tipo para limpar lentes).
5 – Tome cuidado para ajustar o zero do micrômetro:
  Encoste suavemente as faces de medição usando somente a catraca ou ficção.
  Verifique a coincidência das linhas de referência da bainha e do zero do tambor olhando bem de frente o instrumento. Se estas não coincidem, proceda ao seu ajuste movimentando a bainha com a chave apropriada.
MICRÔMETRO

## Slide 39
MICRÔMETRO

## Slide 40
6 – Sempre utilize a catraca ou ficção ao efetuar as medições. Duas ou três voltas, após o encosto das faces de medição na peça, são suficientes. Assim a pressão de medição será sempre constante.
MICRÔMETRO

## Slide 41
MICRÔMETRO

## Slide 42
MICRÔMETRO

## Slide 43
MICRÔMETRO

## Slide 44
MICRÔMETRO

## Slide 45
De profundidade
Conforme a profundidade a ser medida, utilizam-se hastes de extensão, que são fornecidas juntamente com o micrômetro.
MICRÔMETRO

## Slide 46: MICRÔMETRO
Com arco profundo
Serve para medições de espessuras de bordas ou de partes salientes das peças.

## Slide 47: MICRÔMETRO
Com disco nas hastes
O disco aumenta a área de contato possibilitando a medição de papel, cartolina, couro, borracha, pano etc. Também é empregado para medir dentes de engrenagens.

## Slide 48: MICRÔMETRO
Para medição de roscas
Especialmente construído para medir roscas triangulares, este micrômetro possui as hastes furadas para que se possa encaixar as pontas intercambiáveis, conforme o passo para o tipo da rosca a medir.

## Slide 49: MICRÔMETRO
Com contato em forma de V
É especialmente construído para medição de ferramentas de corte que possuem número ímpar de cortes (fresas de topo, macho, alargadores etc.). Os ângulos em V dos micrômetros para medição de ferramentas de 3 cortes é de 60º; 5 cortes, 108º e 7 cortes, 128º34.17".

## Slide 50: MICRÔMETRO
Para medir parede de tubos
Este micrômetro é dotado de arco especial e possui o contato a 90º com a haste móvel, o que permite a introdução do contato fixo no furo do tubo.

## Slide 51: MICRÔMETRO
Contador mecânico
É para uso comum, porém sua leitura pode ser efetuada no tambor ou no contador mecânico. Facilita a leitura independentemente da posição de observação (erro de paralaxe).

## Slide 52: MICRÔMETRO
Digital eletrônico
Ideal para leitura rápida, livre de erros de paralaxe, próprio para uso em controle estatístico de processos, juntamente com microprocessadores.

## Slide 53: RESUMO
VÍDEO

## Slide 54: RELÓGIO COMPARADOR
RELÓGIO COMPARADOR
Este instrumento foi desenvolvido para detectar pequenas variações dimensionais através de uma ponta de contato e por um sistema de ampliação mecânica apresentar seu valor com uma leitura clara e suficientemente precisa. O relógio comparador tradicional transforma (e amplia) o movimento retilíneo de um fuso em movimento circular de um ponteiro montado em um mostrador graduado. Trata-se de um instrumento de múltiplas aplicações, porém, sempre acoplado a algum meio de fixação.

## Slide 55
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 56
Conceito de leitura
A leitura ou resolução está ligada ao grau de ampliação do deslocamento que experimenta a ponta de contato no processo de medição. Assim, uma volta completa do ponteiro (360º) corresponde a um certo valor de movimento do fuso. Esta volta é subdividida angularmente em frações iguais e o valor entre cada uma delas é o valor de leitura do relógio. Como exemplo, temos o relógio de leitura centesimal (0,01 mm) e onde para 1 mm de deslocamento do fuso corresponde a 1 volta do ponteiro, sendo que esta volta é subdividida em 100 partes iguais; daí o valor de leitura 0,01 mm.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 57
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 58
Procedimento para a leitura
Os relógios mais comuns apresentam uma dupla graduação. Isto é, possuem contagem com incrementos no sentido horário e anti-horário, dependendo da definição do ponto inicial de trabalho da ponta de contato. Definido o ponto inicial, a leitura é feita primeiramente no contador de voltas e à seguir no ponteiro principal.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 59
Recomendações especiais para uso dos relógios comparadores.
Similar as recomendações para o paquímetro e micrômetro
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 60: RESUMO
VÍDEO